| T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Merkezimiz, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı ihtiyacı için aşağıdaki listede belirtilen malzemelerin alımı, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22. maddesinin (f) bendi uyarınca hasta başı kullanılmak üzere (DOĞRUDAN TEMİN USULÜ) alınacaktır. Malzeme miktarı, ameliyatlar sırasında hasta başı ihtiyaca göre belirlenecektir. Bu nedenle, teklifler birim fiyat bazında sunulacak olup, toplam miktar sözleşme süresi boyunca fiili kullanıma göre tespit edilecektir. Tarafınızca değerlendirilmek üzere ekte genel hususlar ve teknik şartname bulunmaktadır. Doğrudan alım dokümanını değerlendirdikten sonra vereceğiniz teklifler, imzalanacak birim fiyatlı sözleşmeye esas olacaktır. İlgilendiğiniz takdirde KDV hariç birim fiyat teklifinizi bir adet üzerinden vererek, teslimat süresini de belirterek 25.07.2025 Cuma Günü, Saat: 17.00’a kadar dishekimligi@usak.edu.tr adresine ya da Merkezimiz adresine bildirilmesini rica ederim. Dr. Öğr. Üyesi Aras ERDİL Başhekim Yardımcısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Satın Alınacak Malın/Hizmetin Birim Fiyat Cetveli |  |  |  |  |  |
| S.NO | CİNSİ | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT (TL) | TOPLAM FİYAT (TL) |
| 1 | PLAK TİP 1 | ADET | 1 |  |  |
| 2 | VİDA TİP 1 | ADET | 1 |  |  |

NOT:

- İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak(KDV hariç) vereceklerdir.

- Miktar, ameliyat sırasında hasta başı kullanım ihtiyacına göre belirlenecektir.  Teklifler birim fiyat üzerinden verilecek olup, toplam miktar sözleşme süresi içinde fiili kullanıma göre faturalandırılacaktır.

- Sözleşme imzalanan istekliye; Ödemeler aylık olarak yapılacaktır. Her ayın son günü (resmi tatil veya bayram gününe rastlarsa takip eden ilk iş günü), o ay içinde idareye teslim edilen plak ve vida miktarı yüklenici tarafından fatura edilecektir.

EK:	Teknik Şartname (2 Sayfa)

T.C.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

MÜDÜRLÜĞÜ

PLAK VE VİDA ALIMI

TEKNİK ŞARTNAME

- Tüm plaklar saf Titanyum maddeden, vidalar Titanyum alaşımından mamul olmalıdır.(Ti6Al4V). ISO 5832 ve ASTMF 67 standartlarına uygun olmalıdır.

- Titanyum plak ve vida sistemlerinde Mini (2,0mm), Mini Kilitli (2,0mm) sistem seçenekleri olmalıdır.

- Mini titanyum plaklar, Mini titanyum kompresyon plakları ve Mini Kilitli plaklar 1,0 mm kalınlığında ve grade 2 titanyumdan  üretilmiş olmalıdır.

- Mini ve Mini Kompresyon plak vidaları 2,0 mm çapında, acil vidaları ise 2,3 mm çapında olmalıdır. İstek doğrultusunda değişik boy ve ebatları bulunmalıdır.

- Tüm sistemlerdeki vidalarda Self-Tapping özelliği olmalıdır.

- Mini Kilitli plak ve vida setleri içerisinde plak bükme işlemi esnasında vidalı delik formlarının bozulmasını engelleyecek yardımcı vidaları bulunmalıdır. Mini kilitli plakların vida yuvaları, vidaların tam olarak tespitlenmesi amaçlı olarak yivli yapıda olmalıdır.

- Mini (2,0 mm), Mini Kilitli (2.0 mm) için drill çapı 1,6 mm olmalıdır.

- Sistem içerisinde İnter Maksiller fiksasyon için vida başında çelik bağlama tellerinin geçebileceği şekilde delikleri olan titanyum inter maksiller fiksasyon vidaları olmalıdır.

- İnter Maksiller fiksasyon vidalarının drill gerektirmeyen Auto driver vida uçlu ve Self Tapping vida uçlu çeşitleri olmalıdır.

- Tüm mini plak ve vidalar biyouyumlu olmalıdır.

- Tüm mini plak ve vidalar korozyona karşı dayanıklı olmalıdır.

- Tüm mini plak ve vidalar konvansiyonel röntgende görülebilmeli, CT ve MRI uyumlu olmalıdır.

- Görünüş olarak yüzeylerinde katmer, çıkıntı, çapak, boşluk, çukur, gözenek, ezik, çatlak, zımpara izi, son işlem artığı, diğer yabancı maddeler, keskin kenar ve köşeler bulunmamalıdır.

- Plaklar ve vidalar setten sağlanan aletler ile düşmeden rahatlıkla alınabilmelidir. Dış katları ve hatları zarar görmeden bükülebilmelidir. Delik açan dril sabit hatta uygun genişlikte delik açmalıdır. Açılan deliğe vida hafif dar sığmalı ve gevşek kalmadan zararsız sıkılabilmelidir. Sıkılma sırasında vida başı kopmamalı, vida boyu eğilmemeli direnç karşısında kırılmamalıdır. Vida başındaki çentikler tornavida ucu ile tutulabilmesi, sıkılabilmesi ve gerektiğinde çıkarılabilmesi için yeterli derinlikte olmalıdır.

- Aşağıda ihtiyaç listesinde belirtilmiş olan plak, vida ve drill’ler ameliyat esnasında tamamı Çakma Çıkarma Seti ile beraber verilecektir. Ameliyat sonrası kullanılmayan plak vida drill’ler Çakma Çıkarma Seti ile iade edilecektir.

MİNİ FİKSASYON SETİ  / MİNİ KİLİTLİ FİKSASYON SETİ

| 1 |  | DERİNLİKÖLÇER | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | PLAK BÜKÜCÜ(DÜZ VE KİLİTLİ İÇİN İKİLİ SET) | 1 |
| 3 |  | PLAK PENSİ | 2 |
| 4 |  | DRİLL GUİDE( KİLİTLİ SİSTEM İÇİN) | 2 |
| 5 |  | TROCAR VE DRILL SET ( 4 parça) | 1 |
| 6 |  | PLAK FORCEPSİ | 1 |
| 7 |  | PLAK KESİCİ | 1 |
| 8 |  | MİNİ TORNAVİDA DÜZ(Self Retaining) | 1 |
| 9 |  | MİNİ TORNAVİDA KİLİTLİ | 2 |
| 10 |  | STERİLİZASYON KONTEYNIRI | 1 |
| 11 |  | MİNİ TEFLON BOX ( PLAK, VİDA VE DRILL KASETİ ) | 1 |
| 12 |  | STERİLİZASYON KONTEYNIRI İÇİN CERRAHİ ALET ORGANİZER | 1 |