BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı                         	: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI UŞAK ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi

Doğrudan Temin Numarası 	:

Malın/Hizmetin Adı             	:8 Kalem Dental Malzeme Alımı

|  | A |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | Kanal Patı | Kutu | 50 |  |  |
| 2 | 8 K-File Kanal eğesi | Kutu | 50 |  |  |
| 3 | 10 K-File Kanal eğesi | Kutu | 50 |  |  |
| 4 | 15 K-File Kanal eğesi | Kutu | 50 |  |  |
| 5 | 15-40 H-File Kanal eğesi | Kutu | 50 |  |  |
| 6 | 45-80 H-File Kanal eğesi | Kutu | 50 |  |  |
| 7 | Tungsten Karbid Endodontik Rond Anguldruva Frez | adet | 100 |  |  |
| 8 | Sarı Kuşak Elmas Alev Uçlu Aeratör Frezi | adet | 100 |  |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) |  |  |  |  |  |

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı

Kaşe ve İmza

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

| Telefon | 0276 221 2121/5823 |
| --- | --- |
| e-posta | dishekimligi@usak.edu.tr |
| Adres | Uşak Üniversitesi Diş hekimliği fakültesi |
| Ayrıntılı Bilgi | 0276 221 2121/5823 |

Not:

1-Teklifler Türk Lirası üzerinden ve KDV hariç verilecektir.

2-Varsa nakliye, hamaliye, kurulum, montaj, iş makinası kiralama gibi ilave ödemeler teklife dahil edilecektir. Ayrı bir kalem olarak gösterilmeyecektir.

3-Hizmet Alımı, Bakım Onarım, Baskı ve Cilt Giderleri gibi ödemelerde KDV tevkifatı uygulanacaktır.

4-Mal alımlarında sipariş onayından itibaren 45 gün içerisinde mal teslimi idarenin göstereceği yere yapılacaktır.

5-Muayene ve/veya kabul esnasında teknik şartnameye uymadığı tespit edilen mal veya hizmetler alınmayacaktır.

6-Kısmi teklifli alımlarda her kısım ayrı değerlendirilecektir.

7- Firma kaşesinde bulunan VKN veya TCKN numaraları okunaklı olacak şekilde basılmalıdır. Gerekirse boş bir alana ikinci defa kaşe vurulabilir.

8-Teklifler 17/03/2026 tarihi saat 15:00’a kadar e-posta veya elden kaşeli ve imzalı olarak idaremize ulaştırılacaktır. Kaşe ve imzası eksik olan teklif belgeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9-Üniversitemiz e- fatura mükellefidir. Kazanan firma/firmalardan e- fatura mükellefi olanlar faturalarını e-fatura olarak kesecektir

TEKNİK ŞARTNAME

1-)KÖK KANAL PATI:

- Ürün, kök kanal obturasyonu sırasında gutta-percha ile kullanılmak üzere geliştirilmiş epoksi rezin esaslı kök kanal patı olmalıdır.

- Ürün iki bileşenli (baz ve katalizör) sistem şeklinde olmalı ve karıştırıldığında homojen kıvam elde edilmelidir.

- Ürün ISO 6876 ve/veya ADA standartlarına uygun olmalıdır.

- Karıştırıldıktan sonra çalışma süresi en az 30 dakika olmalıdır.

- Sertleşme süresi klinik kullanım için uygun olacak şekilde yaklaşık 45–60 dakika aralığında olmalıdır.

- Materyal düşük çözünürlük ve düşük büzülme özelliğine sahip olmalıdır.

- Ürün radyografik değerlendirmeye olanak sağlayacak yeterli radyoopasiteye sahip olmalıdır.

- Materyal kök kanal düzensizliklerine ve lateral kanallara penetrasyon sağlayabilecek akışkanlık özelliğine sahip olmalıdır.

- Ürün biyouyumlu olmalı ve periapikal dokular için irritan özellik göstermemelidir.

- Materyal dişlerde renklenmeye neden olmamalı ve renk stabilitesi göstermelidir.

- Ürün gutta-percha ile uyumlu olmalı ve kök kanal duvarlarına iyi adezyon göstermelidir.

- Materyal uzun süreli hermetik sızdırmazlık sağlayabilecek fiziksel özelliklere sahip olmalıdır.

- Ürün klinik kullanımda kolay karıştırılabilir ve uygulanabilir ambalajda (tüp veya otomiks enjektör sistemi) sunulmalıdır.

- Ürün üretici firma tarafından belirtilen uygun saklama koşullarında en az 2 yıl raf ömrüne sahip olmalıdır.

- Ürün CE belgesine sahip olmalı ve tıbbi cihaz yönetmeliklerine uygun olmalıdır.

- Ürün, epoksi rezin esaslı kök kanal patı i olmalıdır.

- Numune şartı: Teklif veren firmalar değerlendirme amacıyla en az 1 adet numuneyi ihale komisyonuna teslim etmelidir. Numuneler ilgili klinik tarafından değerlendirilerek ürünün teknik şartnameye uygunluğu kontrol edilecektir. Numune sunmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Numuneler orijinal ambalajında, son kullanma tarihi geçmemiş ve üzerinde üretici bilgileri açık şekilde belirtilmiş olarak teslim edilmelidir.

2-) 8 K TİPİ EL EĞESİ

- Eğelerin çapları ISO 8 (0,08 mm) olacaktır.

- Eğeler paslanmaz çelik olacaktır.

- Fleksibilitesi yüksek olmalıdır, kolay deforme olmamalıdır.

- Kanal eğeleri orijinal 6’lık blister ambalajlarında veya mika kutularda olacaktır.

- Eğe bıçakları hazırlanma aşamasında kesim ile değil büküm ile hazırlanmış olacaktır.

- Eğelerin boyu 25mm’lik olacaktır.

- Eğelerin türü ve numarası hem sap kenarında renk ve sembolle, sap tepesinde sayı ve sembolle ifade edilecektir.

- Eğe ucu aktif olacaktır.

- Kare yatay kesitli olacaktır.

- Alet gövdesinde silikon stopper mevcut olacaktır.

- Diğer eğe tiplerinden kolayca ayırt edebilmek için silikon stopper’ları sarı renkte olacaktır.

- Kutunun hem üst yüzünde hem de kenarında referans bilgileri yer alacaktır.

- Eğimli kanallarda eğim yönünü karıştırmamak için ayarlanabilecek köşeli işaret mevcut olacaktır.

- 135 derece santigratta otoklavda steril edilebilir olmalıdır ve bu ibare blister ambalaj üzerinde mevcut olmalıdır.

- Numune denenecektir ve klinik değerlendirme sonucu karar verilecektir.

3-) 10 K TİPİ EL EĞESİ

- Eğelerin çapları ISO 10 (0,1 mm) olacaktır.

- Eğeler paslanmaz çelik olacaktır.

- Fleksibilitesi yüksek olmalıdır, kolay deforme olmamalıdır.

- Kanal eğeleri orijinal 6’lık blister ambalajlarında veya mika kutularda olacaktır.

- Eğe bıçakları hazırlanma aşamasında kesim ile değil büküm ile hazırlanmış olacaktır.

- Eğelerin boyu 25mm’lik olacaktır.

- Eğelerin türü ve numarası hem sap kenarında renk ve sembolle, sap tepesinde sayı ve sembolle ifade edilecektir.

- Eğe ucu aktif olacaktır.

- Kare yatay kesitli olacaktır.

- Alet gövdesinde silikon stopper mevcut olacaktır.

- Diğer eğe tiplerinden kolayca ayırt edebilmek için silikon stopper’ları sarı renkte olacaktır.

- Kutunun hem üst yüzünde hem de kenarında referans bilgileri yer alacaktır.

- Eğimli kanallarda eğim yönünü karıştırmamak için ayarlanabilecek köşeli işaret mevcut olacaktır.

- 135 derece santigratta otoklavda steril edilebilir olmalıdır ve bu ibare blister ambalaj üzerinde mevcut olmalıdır.

- Numune denenecektir ve klinik değerlendirme sonucu karar verilecektir.

4-)15 K TİPİ EL EĞESİ

- Eğelerin çapları ISO 15 (0,15 mm) olacaktır.

- Eğeler paslanmaz çelik olacaktır.

- Fleksibilitesi yüksek olmalıdır, kolay deforme olmamalıdır.

- Kanal eğeleri orijinal 6’lık blister ambalajlarında veya mika kutularda olacaktır.

- Eğe bıçakları hazırlanma aşamasında kesim ile değil büküm ile hazırlanmış olacaktır.

- Eğelerin boyu 25mm’lik olacaktır.

- Eğelerin türü ve numarası hem sap kenarında renk ve sembolle, sap tepesinde sayı ve sembolle ifade edilecektir.

- Eğe ucu aktif olacaktır.

- Kare yatay kesitli olacaktır.

- Alet gövdesinde silikon stopper mevcut olacaktır.

- Diğer eğe tiplerinden kolayca ayırt edebilmek için silikon stopper’ları sarı renkte olacaktır.

- Kutunun hem üst yüzünde hem de kenarında referans bilgileri yer alacaktır.

- Eğimli kanallarda eğim yönünü karıştırmamak için ayarlanabilecek köşeli işaret mevcut olacaktır.

- 135 derece santigratta otoklavda steril edilebilir olmalıdır ve bu ibare blister ambalaj üzerinde mevcut olmalıdır.

- Numune denenecektir ve klinik değerlendirme sonucu karar verilecektir.

5-) 15-40 H TİPİ EL EĞESİ

- Paslanmaz çelik olmalıdır.

- Eğelerin çapları ISO 15-20-25-30-35-40  olacaktır.

- Kanal aletlerinin boyutu 25 mm olmalıdır.

- Kanal eğeleri orijinal 6’lık blister ambalajlarında veya mika kutularda olacaktır.

- Ambalajlar asorti şeklinde paketlenmiş olmalıdır.

- Her aletin renkli sap kısmının gövdesinde eğelerin boyutunu belirten numaralar yazmalıdır.

- Her aletin renkli sap kısmının tepesinde kanal aletinin kesit formunu gösteren ve numarasını içerisine alan yuvarlak şekil olmalıdır.

- Renkli sap kısmı ile aktif kısmı arasında kanal boyunun ölçülmesi amacıyla milimetrik ölçüsü olmalıdır.

- 135 derece santigratta otoklavda steril edilebilir olmalıdır ve bu ibare blister ambalaj üzerinde mevcut olmalıdır.

- Elle kullanılan tipi olmalıdır.

- Üzerinde stoperleri olmalıdır.

- CE belgesi ve yetki belgesi olmalıdır.

- Numune denenecektir ve klinik değerlendirme sonucu karar verilecektir.

6-) 45-80 H TİPİ EL EĞESİ

- Paslanmaz çelik olmalıdır.

- Eğelerin çapları ISO 45-50-55-60-70-80  olacaktır.

- Kanal aletlerinin boyutu 25 mm olmalıdır.

- Kanal eğeleri orijinal 6’lık blister ambalajlarında veya mika kutularda olacaktır.

- Ambalajlar asorti şeklinde paketlenmiş olmalıdır.

- Her aletin renkli sap kısmının gövdesinde eğelerin boyutunu belirten numaralar yazmalıdır.

- Her aletin renkli sap kısmının tepesinde kanal aletinin kesit formunu gösteren ve numarasını içerisine alan yuvarlak şekil olmalıdır.

- Renkli sap kısmı ile aktif kısmı arasında kanal boyunun ölçülmesi amacıyla milimetrik ölçüsü olmalıdır.

- 135 derece santigratta otoklavda steril edilebilir olmalıdır ve bu ibare blister ambalaj üzerinde mevcut olmalıdır.

- Elle kullanılan tipi olmalıdır.

- Üzerinde stoperleri olmalıdır.

- CE belgesi ve yetki belgesi olmalıdır.

- Numune denenecektir ve klinik değerlendirme sonucu karar verilecektir.

7-)TUNGSTEN KARBİD ENDODONTİK  ROND ANGULDRUVA FREZ

- Ürün diş hekimliğinde kullanılan tungsten karbid rond frez olmalıdır.

- Frez anguldruva (contra-angle / latch type – RA) tip el aletleri ile uyumlu olmalıdır.

- Frez baş kısmı yüksek kaliteli tungsten karbid alaşımından üretilmiş olmalıdır.

- Frez kesici yüzeyleri yüksek kesme verimliliği sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.

- Frez başı rond (yuvarlak küre formunda) olmalıdır.

- Frez paslanmaya dayanıklı olmalı ve otoklav sterilizasyonuna uygun olmalıdır.

- Frezler yüksek devirde kullanım sırasında titreşim yapmamalı ve dengeli çalışmalıdır.

- Ürün ISO standartlarına uygun ölçülerde üretilmiş olmalıdır.

- Frezler anguldruva bağlantısına tam uyumlu olmalı ve kullanım sırasında gevşeme yapmamalıdır.

- Ürünler sterilizasyona (135 C) dayanıklı ve deformasyona karşı dirençli olmalıdır.

- Her frez tekli steril ambalajda veya üretici firmanın orijinal kutusunda teslim edilmelidir.

- Ambalaj üzerinde ürün adı, üretici firma, lot numarası, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.

- Ürünler CE belgeli olmalı ve ilgili tıbbi cihaz mevzuatına uygun olmalıdır.

- Teslim edilen ürünlerin son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.

- Numune denenecektir ve klinik değerlendirme sonucu karar verilecektir

8-)SARI KUŞAK ELMAS ALEV UÇLU AERATÖR FREZİ

- Ürün diş hekimliğinde kullanılan elmas kaplı aeratör frezi olmalıdır.

- Frez yüksek devirli aeratör (FG – friction grip) el aletleri ile uyumlu olmalıdır.

- Frez başı alev uçlu (flame shape) formunda olmalıdır.

- Frez yüzeyi doğal veya sentetik elmas partiküller ile kaplanmış olmalıdır.

- Frez sarı kuşak (ince grit) özellikte olmalıdır ve hassas bitim işlemlerine uygun olmalıdır.

- Elmas kaplama yüzeyi homojen dağılımlı ve aşınmaya dayanıklı olmalıdır.

- Frez gövdesi paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

- Frez yüksek devirde kullanım sırasında titreşim yapmadan dengeli çalışmalıdır.

- Ürün otoklav sterilizasyonuna uygun olmalıdır.

- Frez ölçüleri ISO standartlarına uygun olmalıdır.

- Ürünler orijinal üretici ambalajında teslim edilmelidir.

- Ambalaj üzerinde ürün adı, üretici firma, lot numarası, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.

- Ürün CE belgeli olmalı ve tıbbi cihaz mevzuatına uygun olmalıdır.

- Teslim edilen ürünlerin son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.

- Numune denenecektir ve klinik değerlendirme sonucu karar verilecektir